# 附件2：

各项设备技术要求如下：

（一）普通病床技术参数

- 整床承重静态承重≥240 kg；背板动态载重≥150kg。

- 床母采用30×60×1.5㎜（提供材质相关检测证明和实物小样）矩型碳素钢管焊接；整床采用进口机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。

- 床面板采用1.2mm优质冷轧钢板冷轧钢材自动锟压设备锟压成型，一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用ABS工程塑料封边，自锁加拉铆固定（提供床面板实物小样），每段承重≥80KG，共有10段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮。背部床板采用双支撑卸力结构，835*Φ32*2.5mm无缝钢管，双支撑材料规格：240*51*2mm（提供护理床动力臂（无缝管及双支撑）检测报告和实物小样），一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。

- 金属表面采用自有喷涂线（提供喷涂线发票和现场实物图片）双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈，经电泳静电喷塑处理工艺，通过市级检测机构检验认证标准（提供床体涂层（涂料）检测报告），抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。

- 摇杆系统： 摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用优质钢管加ABS强化塑料材料，具有高支撑力。每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试（提供第三方检测机构出具护理床摇杆承重检测报告和实物小样），更安全、耐磨、轻便省力、无噪音。（提供SGS出具的保护螺管耐刮擦性测试报告）

- 床头尾板弧线形设计,高密度HDPE工程塑料一次成型（提供第三方检测机构出具护理床床头尾板检测报告），内嵌滚式防撞轮，防撞轮直径83mm, 高45mm，发生碰撞时，可有效减少摩擦力，改变作用力方向。床头尾板高510mm±5 mm,宽1000 mm±5mm，底端厚65 mm，上面厚40 mm，采用全新进口PP材质，一体吹塑成型，中间装饰板为ABS材质，内锁结构非胶水连接，颜色可根据客户要求调色，可粘贴卡通图片。有日式床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置（提供床头板自动锁定相关证明），快速拆卸，满足临床急救需求。床头尾板实际总重量约大于11.5kg。（提供床头尾板实物称重证明重量约大于11.5kg）

- 床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳硬化处理，护栏长≥1470mm，高≥405mm；护栏前后横向拉力≥80kg，并加设极限保险装置，加厚型开关上下座为全锌合金材质（提供全锌合金材质开关实物小样），锌合金开关厚度≥2.5mm；护栏采用“Φ”字加强型不锈钢支柱，直径≥Φ19×1.2mm；卧式C型加强防晃装置，配以冷轧钢板护栏下座，厚度≥3.5mm；防夹手设计，可根据需要做升降调（提供标准铝合金护栏检验报告并提供省级质量技术监督局认定的具有CMA资质检验检测机构或SAS已出具的护栏铝合金管材抗拉伸、抗弯曲、硬度测试报告）

- 脚轮采用进口材质中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防水；内有ABS防震安装结构，轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；通过了ROHS环保认证标准。铅含量≤0.1%，镉含量≤0.1%，六价铬含量≤0.1%，汞含量≤0.1%，多溴联苯类≤0.1%，多溴二苯醚类≤0.1%。（提供第三方检测机构出具脚轮检测报告）。中控刹车系统具有一键式刹车开关功能（提供专利证明），刹车装置镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分，刹车外部结构为T字型ABS材质自带条纹增加摩擦力(避免金属材质踏板容易打滑产生的安全隐患）内包4mm厚钢制刹车装置安全性更高，刹车强度高，更方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。

- 摇手采用纯正ABS工程塑料含件注塑成型，内置长118mm、直径8mm钢芯，摇手开关为专业POM耐磨材料；摇手柄长90mm，操作半径180mm；两级到位开合防夹手功能；摇手柄椭圆形设计，三个防滑凹痕。摇手柄套管为硬化铝合金管，管内六角型，ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。

- 带限位旋转功能输液架，不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。

- 属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性R值为5.8，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性R值6.1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率＞99.9%。通过省级微生物检测分析报告。（提供喷塑粉末SGS检测报告）

- 医用病床：通过ISO9001：2015质量管理体系认证及ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证，可经过体系认证号码验证。

- 标准配置：床头尾板1付、护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑杂物架1个、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、中控脚轮1套， 床垫1张，床头柜1个。

- 其它要求

  - 投标产品须提供以下证明材料。

    - 冷轧钢板（静电喷塑）盐雾测试报告

    - 冷轧钢管（静电喷塑）盐雾测试报告

    - 不锈钢板中性盐雾测试报告

    - ABS颗粒熔体质量流动速率、密度外观检测报告

  - 每张床配备一张床垫，要求为50mm高密度海棉+20mm天然机压环保椰棕+防水布套.外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。（提供床垫甲醛含量测试报告,提供省级质量技术监督局认定的具有CMA资质检验检测机构出具的床垫防水性能测试报告，提供省级质量技术监督局认定的具有CNAS资质检验检测机构或SGS出具的床垫椰棕抗真菌效果测试报告）

  - 本项采购108张，其中3张配备束缚功能。

（二）医用被套和枕套

1、高级棉布；

2、耐高温高压消毒。

（三）治疗车技术参数

- 采用优质不锈钢材料制做而成.

- 四柱采用Φ22*1.2管材, 层板采用1.2厚板材,焊接坚固美观.

- 层板底部增加加强筋,保证载重安全可靠,

- 人性化设有圆孤扶手把方向,易于推拉与拿放物品

- 上层并列两个抽屉，抽屉可随时拆装,导轨采用静音导轨

- 贴台面上下两层的三边设有栏杆,物品不易掉落

- 下方配有两个可活动的小污物桶. 桶托架可旋转或取出,使用方便

8、底部采用静音防缠绕脚轮,推行轻松平稳,转向灵活,移动时安静无声,减震性好,带自刹车装置。

标准配置：静音脚轮1套，污物桶1个，抽屉2个。

（四）医用平车技术参数

1、规格：全长1930mm，宽663mm，高低升降510—850mm，背部升降0—70°。

2、安全工作载荷170KG。

3、背部升降系统：背部升降采用高品质静音气弹簧控制。

4、高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。

5、床板：PP树脂成型制品。

6、框架：采用钢制/部分铝制品制成。

7、护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度300mm，患者更安全，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。

8、护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。

9、铝压铸一体成型护栏支架，表面氧化处理。全新设计，护栏锁定更牢靠（无铆接，永不松脱）。护栏锁定后，无晃动间隙，强度更高，安全更可靠，人性化，外观更好。

10、脚轮：德国进口中控锁双面脚轮，推行更静音、安全、耐用。四个直径150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

11、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度70mm，通过性更好），克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。

12、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg。

13、输液架收藏架，固定收藏输液架。

14、横向氧气瓶架设计，推行时不会碰撞，安装方便、可靠。可放置容量500公升（直径105-115mm）的氧气瓶。

15、转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。

16.采用优质冷轧钢材，确保其平整性及材质刚性和韧性。

17.喷涂工艺增加磷化处理，喷涂涂附着力更强，保证钢材（尤其是管子内部）不生锈。

18.  304不锈钢引流挂架，挂钩大，强度更高，更方便操作。

配置清单：

- 床本体1台；

- 一体式护栏 2片；

- 双面脚轮4只；

- 中控锁定踏板  4套；

- 中心第五轮     1套；

- 整体升降摇杆1套；

- 背部升降气压弹簧   1套；

- 大型底部托盘   1块；

- 输液架 1根；

- 标准输液架插孔   4个；

- 氧气瓶挂架     1个；

- 转运床垫     1张。

（五）病房床头柜

1、整柜材料用进口工程塑料ABS+钢塑一体注塑成型，拉板内附杯座，主门带锁耳，内附隐藏式磁石。柜板面承重75KG，高强度、坚固耐用。（提供床头柜检测报告）

2、三层结构,上层伸缩餐板,中间抽屉，下层为超大容量柜。

3、两侧配置隐蔽式毛巾架及杂物钩，节省空间的同时还能方便使用。

4、产品尺寸：≥450*460*760mm。

5、产品配置：隐藏式毛巾架2个、隐藏式杂物钩4个、餐台板1个、一屉一抽。

（六）双通道微量注射泵

- 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。

- 一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

2.2主机推杆具备手提把手，避免注射器碰撞造成意外推注，方便转运。

2.3导航式操作系统：操作简单易上手

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

3.1.2 具备DPS动态压力智能监测系统，可实时显示当前管内具体压力数值；

3.1.3压力报警阈值4档可调；最低阻塞压力档低至150mmHg。

3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

3.2 精度要求：

3.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

3.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

3.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

3.3 基本要求：

3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。

3.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选；

3.3.5  KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

3.3.6  自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

3.3.7  具备独立电源开关，单通道使用时更节能。

3.3.8  屏幕不小于3”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.3.9  整机重量不超过4kg，主机采用双提手设计，方便携带。

3.3.10 低、中、高三级分层报警系统，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.11 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、联机失效；

中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断；

3.3.12 具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；

3.3.13 具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。

3.3.14 双通道注射时，电池工作时间﹥3小时@5ml/h，可升级至﹥6小时@5ml/h

3.3.15供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.16 信息储存：自动储存1500条以上的操作信息；

3.3.17  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.18  全中文软件操作界面。

（七）移动式紫外线空气消毒器技术参数

1、外形：移动式；

2、消毒空间：100m3；

3、循环风量：≥1000m3/h；

4、机内紫外线辐射强度:≥11800μw/cm2,机外紫外线泄漏量：0μw/cm2；

5、消毒时空气中臭氧量≤0.14mg/m3, 细菌总量≤200cfu/m3；

6、噪音:≤55dB, 功率:≤220W；

7、负离子发生量≥6×106个/cm3，紫外线管寿命≥5000h；

8、采用HEPA高效过滤器去除微尘净化空气，整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能，主管失效备管自动支援及加强功能；

9、采用程控、遥控、手控多控消毒运行，风速高、中、低可选；双通道立体式出风，循环风量大；

10、UV管、电机、风机、负氧离子故障自动检测，带真人语音故障提示，UV强度在线自动检测，镜面选用不锈钢板固定，增加UV照射强度；

11、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；采用触摸、红外线遥控操作，具有程控定时功能；

12、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能，外设扶手，推拉移动自如；

13、消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准；

14、提供制造商的ISO 9001质量管理体系认证证书；

15、生产厂家具有ISO 14001环境管理体系认证，ISO 45001职业健康安全管理体系认证，提供证明文件。

（八）不锈钢送药车

1、不锈钢材料制作；

2、双抽；

3、规格600*450*800mm

（九）普通心电监护仪

1.整机要求：

1.1、通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.8、监护仪设计使用年限≥8年。

1.9、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

1.10、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.11、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.12、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2.监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3.系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、≥1000组NIBP测量结果。

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.14、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。

3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.17、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

3.18、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

（十）急救车技术参数

1、规格：全长1930mm，宽663mm，高低升降510—850mm，背部升降0—70°。

2、安全工作载荷170KG。

3、背部升降系统：背部升降采用高品质静音气弹簧控制。

4、高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。

5、床板：PP树脂成型制品。

6、框架：采用钢制/部分铝制品制成。

7、护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度300mm，患者更安全，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。

8、护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。

9、铝压铸一体成型护栏支架，表面氧化处理。全新设计，护栏锁定更牢靠（无铆接，永不松脱）。护栏锁定后，无晃动间隙，强度更高，安全更可靠，人性化，外观更好。

10、脚轮：德国进口中控锁双面脚轮，推行更静音、安全、耐用。四个直径150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

11、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度70mm，通过性更好），克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。

12、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg。

13、输液架收藏架，固定收藏输液架。

14、横向氧气瓶架设计，推行时不会碰撞，安装方便、可靠。可放置容量500公升（直径105-115mm）的氧气瓶。

15、转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。

16.采用优质冷轧钢材，确保其平整性及材质刚性和韧性。

17.喷涂工艺增加磷化处理，喷涂涂附着力更强，保证钢材（尤其是管子内部）不生锈。

18.  304不锈钢引流挂架，挂钩大，强度更高，更方便操作。

配置清单：

- 床本体1台；

- 一体式护栏 2片；

- 双面脚轮4只；

- 中控锁定踏板  4套；

- 中心第五轮     1套；

- 整体升降摇杆1套；

- 背部升降气压弹簧   1套；

- 大型底部托盘   1块；

- 输液架 1根；

- 标准输液架插孔   4个；

- 氧气瓶挂架     1个；

- 转运床垫     1张。

（十一）手术床技术参数要求：

整机提供第三方检测报告。

1.床身长度： ≥2070mm、床身宽度：≥550mm、床面高度可调范围700--1000mm；

2.床面分为5部分：头部段、背部段、臀部段、两个可分离的腿部段；

3.全304不锈钢床身、立柱，易清洁，抗污染；

4.可超过300mm距离的平移，为术中使用C型臂提供良好的透视区域，可配合X光片盒使用；

5.头板折转最大角度上折≥45°，下折≥90°；

6.台面左右倾最大角度≥15°；

7.台面前后倾最大角度 前倾≥25°，后倾≥25°；

8.腿板下折最大角度≥90，外展最大角度≥90°；

9.背板上折最大角度≥75°，背板下折最大角度≥20°；

10.腰桥升距：110mm；

11.最大承重：300Kg ,纵向移动后体位最大可承重200Kg（提供第三方检验报告）；

12.静音脚轮，移动方便；

13.手术床采用边框式设计，中间无任何横杆，配置腰桥；

14.手术床采用电动推杆电机操作系统，保证电动装置可完成手术过程中的各项体位调节，包括台面升降、前后倾、左右倾、背板上下折、平移；

15.带有机械刹车系统，可以方便医生锁定手术床；

16.床面防静电，有绝佳的X线透视性能，床板及床垫皆由透X线材料制成；

17.床垫由高分子材料制成，一次成形，易清洁耐腐蚀，不易破损，可依据病人体温自然塑型，抑菌、防静电，可有效防止病人产生褥疮手术床配有高性能充电电池，可满足50次手术需要，同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性；

18.可选配多功能头架、骨科牵引架；

19.附配件名称：麻醉架1件、肩托2件、支身架2件、单层搁手架2件、托脚架2件、足板2件、固定器不少于5只、床垫1套、电源线1根、手控器1只、固定架2件。

（十二）急诊心电监护仪

1.整机要求：

1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕具备170度宽视角设计技术。

1.5、可支持遥控器无线操作监护仪。

1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.8、监护仪设计使用年限≥8年。

1.9、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

1.10、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.11、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.12、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2.监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页或其他有效证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.16、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。

2.17、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3.系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。

3.7、支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.17、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

（十三）床边心电图机

- 全数字12通道心电图机，能同时打印于A4大小的热敏纸；；

- 整机重量（带电池）不大于5Kg，便于携带；

- 采用先进的直流耦合心电放大器，保障在除颤等冲击后波形迅速恢复；

- 提供预采集模式，用户无须等待心电波形的采集时间；

- 动态范围：差分输入 ±10 mV, 极化电压 ±600 mV；

- 分辨率：1 μV/LSB @ 500 sps；

- 频率响应：–3 dB @ 0.05 to 150 Hz；

- 基线漂移滤波：0.05 Hz, BDR；

- 低通滤波：20 Hz, 35 Hz, 150 Hz；

- 交流滤波：50/60 Hz±0.3 Hz；

- 共模抑制比不小于110 dB；

- 模数转换：24bit；

- 输入阻抗不小于50MΩ @ 10 Hz；

- 患者漏电流：<10 μA；

- 实时心率计范围：30-300BPM ± 10% 或 ±5 BPM, 两者取更大者；

- 开机时间7秒以内，保证快速临床响应；

- 灵敏度/增益：2.5, 5, 10, 20 mm/mV, 自动；

- 彩色LED背光显示屏，屏幕不小于8英寸；

- 显示信息包括：患者ID, 患者姓名, 性别, 年龄, 心率, 时间, 电池电量指示, 波形, 导联标注, 走纸速度, 增益, 滤波设置, 警告信息, 通知信息, 网络状态, USB状态；

- 采用可充电锂电池，容量不小于4500 mAh；

- 电池可支持大于3.5小时的持续操作（不打印）或400份心电图的打印；

- 充电时间：关机状态下，充电至90%≤ 6小时；充电至100%≤ 7小时；

- 采用热敏点阵式记录仪，可支持热敏折叠 A4 纸 (210 mm x 295 mm)及热敏折叠US Letter纸 8.5x11 in (215 mm x 280 mm)；

- 记录通道：12道；走纸速度5, 12.5, 25, 50 mm/s可选；

- 报告打印格式：3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1；

- 选配国际知名静息心电算法用于心电测量及解析，提供可靠的诊断报告供临床参考；

- 屏幕可预览完整的心电图报告；

- 可存储800份心电报告

- 可生成XML格式的报告，通过有线或无线的方式将报告上传至医院的心电管理系统

- 可选配触摸屏

- 可选配条码扫描枪

（十四）自动洗胃机技术参数

  - 洗胃压力：47kPa-55kPa

  - 出胃液量：≤450ml/次

  - 进胃液量：≤350ml/次

  - 液量平衡：≤250ml/次

  - 噪声：≤65dB(A)

  - 输入功率：≤80VA

  - 电源：AC220V±22V   50Hz±1Hz

  - 自动压力反馈控制系统。

  - 强力换向防堵结构。

  - 压力液量双安全保护。

  - 进出胃液量平衡控制功能。

  - 进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）

  - 进出胃动态模拟压力显示。

  - 无油膜式泵。

（十五）无创吸痰机

  - 极限负压:  -0.08MPa／600mmHg；低噪音、连续负压调节

  - 瞬时抽气速率:20L/min

  - 噪声：≤50dB（A）

  - 功率：≤120VA

  - 外形尺寸：360*180*300mm

  - 净重：4.9kg

  - 无油膜式泵

  - 浮子式防溢流装置

  - 交直流两用，可急救车充电使用

  - 液晶数字显示

  - 快速充电3小时可连续使用90分钟

  - 无需工具可快速换电池

  - 电源：AC220V±10﹪50HZ；DC24V；DC12V；电池电量显示、自检提示

  - 通过欧盟CE认证

（十六）药品阴凉柜技术参数

1、容量：500L—800L；

2、立体循环制冷系统；

3、风冷、无霜一键切换。

（十七）彩色多普勒超声诊断仪

主机及技术参数要求：

1、通用功能

1.1、彩色显示器≥21.5英寸，可上下、左右旋转。

1.2、主机一体化触摸屏≥13.3英寸，触摸屏支持多点触摸，在触摸屏上支持手势操作临床图像放大、图像旋转及图像模式切换等功能。触摸屏角度可调。

1.3、主机标配探头接口：4个

1.4、操作面板可升降、左右旋转

1.5、支持B/C双实时显示

1.6、多倍波束合成

1.7、二维灰阶模式

1.8、谐波成像模式

1.9、M型模式

1.10、彩色M型模式

1.11、解剖M型模式 (≥2条取样线)

1.12、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

1.13、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

1.14、组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式）

1.15、宽景成像

1.16、空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥9条线

1.17、斑点噪声抑制技术，可调级别≥7

1.18、频率复合成像

1.19、扩展成像要求支持凸阵、线阵、容积探头

1.20、高分辨率血流成像

1.21、组织特异性成像

1.22、智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等

1.23、全屏放大

1.24、局部放大（支持前端、后端放大）

1.25、自动工作流，要求支持≥30个不同的检查模式，在检查过程中自动标注、体标和自动进入检查模式，提高工作效果

1.26、一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。

1.27、支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑,方便医生会诊。

1.28、自助超声教学系统，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化1.29、焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。

1.30、全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。

1.31、原始数据处理，可处理参数≥35项

1.32、弹性成像，要求具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能

1.33、造影成像功能，要求支持线阵探头、相控阵探头

双计时器

支持向后存储，≥6分钟电影

支持向前存储

双实时: 实时显示组织图像和造影图像

支持造影击碎

支持斑点噪声抑制

具备混合模式

支持造影图像和组织图像位置互换

1.34、左心室造影功能

2.探头规格

2.1、宽频变频技术，系统频率范围1.3-16MHz

2.2、超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种

2.3、腹部标配探头：频率范围2.0-5.0MHz，最大扫描角度≥60度，扩展后最大角度≥100度，最大显示深度≥40cm

2.4、浅表探头：频率范围5.0-13.0MHz

2.5、腔内探头：频率范围2.6-12.8MHz，扩展后最大扫描角度≥179°

3、系统技术参数及要求

3.1、二维灰阶成像单元

3.1.1、数字化声束形成器

3.1.2、接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

3.1.3、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

3.1.4、最大显示深度:≥40cm

3.1.5、最大帧率: ≥999 帧/秒

3.1.6、TGC: ≥8段

3.1.7、LGC: ≥8段

3.1.8、动态范围: ≥180 （可视可调）

3.1.9、增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

3.1.10、伪彩图谱: ≥8种

3.2、彩色多普勒参数

3.2.1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

3.2.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

3.2.3、取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

3.2.4、最大帧率: ≥300 帧/秒

3.2.5、支持B/C 同宽

3.3、频谱多普勒参数

3.3.1、频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

3.3.2、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

3.3.3、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

3.3.4、PW最大速度: ≥8.00m/s（连续多普勒速度: ≥37m/s）

3.3.5、最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

3.3.6、取样容积: 0.5-20mm

3.3.7、偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

3.3.8、零位移动：≥8 级

3.3.9、快速角度校正

3.3.10、支持频谱自动测量

4、测量功能

4.1、具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等

4.2、自定义测量快捷键：支持产科、妇科、心脏测量等

4.3、妇产科测量：≥4胞胎对比测量分，胎儿生长曲线显示、生理评分

4.4、自动产科测量，自动识别并自动计算≥5项胎儿评估指标

4.5、自动NT测量

4.6、专业的IVF评估软件，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋势线分析（要求提供证明图片）

4.7、血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT发育趋势分析曲线。（要求提供证明图片）

4.8、心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。

5、检查存储和管理（内置超声工作站）

5.1、检查存储

5.2、≥1T硬盘

5.3、内置超声工作站

5.4、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

6、连通性要求

6.1、支持网络连接

6.2、DICOM 3.0

DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

6.3、视频/音频输入、输出

6.4、USB接口≥5个

  - 内置电池

  - 通过网络支持超声系统直接向电脑发送临床图片和报告

  - 主机内置一键传输协议，支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对传输的图像添加标签、评论，进行会诊交流等

7、安全和认证：经CE及CFDA认证

外设和附件

1、耦合剂加热器

2、具备专业探头放置架≥7个（不包括耦合剂放置架）

3、支持数字黑白、数字彩色、图文打印机

4、内置无线网卡

5、整机重量：≦ 85Kg

（十八）血细胞分析仪

- 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

- 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

- 检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图）

- 研究参数：≥8项，具有中性粒细胞与淋巴细胞比率（NLR）、血小板与淋巴细胞比率(PLR)、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息

- 血液分析显示图形：≥1个三维散点图、≥3个二维散点图、≥3个直方图

- 进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险

- 检测模式：具有独立CRP、单独五分类、五分类+CRP等3种以上全血检测模式

- 样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl

- 检测速度：五分类+CRP模式≥55个样本/小时

- 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

- 线性范围：WBC：0~400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L

- CRP线性范围：0.2~320mg/L

- CRP携带污染：≤1.0%

- 全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）

- 操作系统：全中文操作分析报告软件

- 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

- 对所有试剂（包括染色液、稀释液和CRP乳胶试剂）全部进行37°C温控反应

- 具有原厂配套的试剂、质控品、校准品，厂家具备溯源实验室，提供校准品溯源性文件

- 工作电压: (100V-240V～)允差±10%

- 同系列五分类血球仪广东省地区二甲以上医院装机≥150台并提供用户名单及联系电话

- 所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

（十九）全自动化学发光免疫分析仪技术参数要求

1、仪器类型：全自动随机任选管式；急诊优先检测；产品通过CE或者FDA认证

2、测试原理：ALP标记的辉光型化学发光，最长发光时间>24小时

3、分析速度：≥120测试/小时

4、最快出结果时间：≤17分钟

5、分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法

6、同时分析项目：≥25个项目

7、检测菜单包含乙肝表面抗原定量检测（提供试剂注册证或者说明书）

8、进样轨道：前置式轨道，样本架进样，每架可放置10个样本，随时连续进样，内置条码（标配）

9、具有常规架，急诊架，校准架，质控架，重测架类型；具有试管检测功能（自动识别是否放入试管）

10、具备自动重测、急诊插入，支持一键启动，可快速启动测试，无需再到软件上去操作

11、采用钢针加样，样本针具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能，采用瀑布式真空气吸清洗，样本针携带率≤0.01‰

12、试剂瓶集成一体穿刺式，硅胶膜自封口

13、试剂采用独立混匀构造及试剂瓶混匀装置，支持磁珠试剂在机混匀

14、具备试剂在线更换功能，仪器测试进行中支持试剂在线更换

15、试剂冷藏：2-8℃

16、支持多个位置放置同一种项目试剂

17、比色杯：一次性反应杯

18、混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀，自动转速监测

19、磁分离系统：单独磁分离盘、4次洗涤

20、检测器：PMT光度计

21、校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正、4PLC定量分析算法、cutoff定性分析算法

22、质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot

23、操作系统：17寸液晶触摸显示屏

24、具备支持定时开机、项目遮蔽、模块遮蔽、水质检测功能功能，以及防交叉污染程序以及仪器支持远程诊断功能

25、其它数据处理功能：自动校准、测试组合、试剂效期管理、反应全过程监测、防交叉污染程序、病人信息记忆与联想输入、报告自动审核、数据模糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理

26、系统接口TCP/IP网络接口、标准RS-232C、USB 2.0接口

（二十）低速台式离心机（自动脱盖）技术参数

1.真空采血管自动脱盖，脱盖成功率100%。

2.适用于100mm、75mm两种长度及长、短管帽。

3.大屏幕液晶显示、操作简便 。采用交流变频电机，转速控制精度高，具有快速升、降速功能。

4.自动计算RCF值,电子门锁，安全性能强。

采用特殊的减震器，减振效果良好，具有自动平衡功能。

5.产品符合 ISO9001：2015及ISO13485：2016质量管理体系认证要求。

6.最高转速	4000r/min

7.最大相对离心力	3030×g

8.最大离心管数	80支(ɸ13×75/100mm)

9.转速精度	±10r/min

10.定时范围	1sec～99min59sec

11.整机噪音	≤65dB(A)

12.电源	AC220V ±22V  50Hz

13.整机功率	700W

14.外形尺寸	470×560×380mm(L×W×H)

15.重量	50kg

（二十一）自动蒸汽灭菌器

- 采用微电脑自动控制技术，触摸式按键，操作简单

- 温度、时间、压力等灭菌信息动态显示，行程结束时系统自动蜂鸣提示；

- 内置多个程序，有B-D测试盒真空检测程序；

- 真空度高，真空度高达-0.95MPa，空气排出更彻底；

- 汽水内循环无排放，环保节能，无污染；

- 可选配打印机，方便对灭菌过程的记录和检测；

- 具有自检功能，故障自动报警并显示错误代码；

- 有多重安全保护措施：液位和防干烧保护、超压自动泄压、超温自动切断加热电源；

- 设计压力：≥0.25MPa;

- 工作温度：134℃；

- 温度选择范围:115～138℃

- 计时选择范围：0～99min

- 灭菌室热均匀度：≤±1℃

- 舱体材料：304不锈钢；

- 容积：25L；

- 电源：220V，4.5Kw。

（二十二）重症病房单臂吊塔技术参数

1、医用吊塔技术参数与性能指标

  - 采用高强度铝合金材质，圆弧形设计。关节采用免维护锥形滚子轴承，承重量大。

  - 悬臂设备表面光滑无尖角；关节、管线等内部结构无外露。喷涂采用环保抗菌粉末，能提供第三方机构出具的抗菌证明文件彩色扫描件。

  - 所有气、电管路均通过气电隔离带内置于吊臂和箱体。吊臂内部空间较大，可实现一用一备安全设计，避免医用气体供给故障造成设备停机。

  - 提供符合使用场地实际尺寸的3D设计图，可演示投标设备的运行情况及实际功能，方便用户全面了解配置方案（提供平面及斜面演示）。预制模块式设计，可根据临床实际需要进行组合和三维设计，安装时无需临时改装。

  - 带电磁盘式阻力刹车装置，兼顾移动灵活和定位准确的需要；为防止吊臂自行产生旋转，各关节具有自动防护功能（提供实物设计样品）。

  - 数字化悬臂主轴采用304不锈钢材料为主体，避免悬臂经过长时间的操作材料主体摩擦发生氧化生锈，提供第三方检测机构出具的GB/T31588.1-2015报告。

  - 悬臂载重符合四倍承重设计要求。悬臂单根最大载重40公斤，提供第三方检测机构原版彩色检测报告复印件。

  - 显示器系统能根据医生需要水平翻转调节视角，方便医生从不同角度和方向观看，保证医生手术舒适度。显示器悬吊臂应配置把手，方便操作人员把握移动。

  - 吊桥预埋件为国标角钢构造，且经防锈表面处理，符合ROHS环保认证标准，吊塔基座必须坚固稳定通过抗震7级规范要求，需提供抗地震测试检验通过报告。

- 数字化监护室吊塔配置要求：

2.1 机械悬臂长度≥1150mm

2.2 吊柱式，气电箱长度≥800mm

2.3 气电箱旋转角度≥340°

2.4 负载能力≥180Kg

2.5 德式气体插座（氧气2个，负压吸引2个，空气2个）包含所有插头各2个,

2.6 电源插座10A 11个 16A 1个

2.7 六类网络接口 2个

2.8 等电位住2个

2.9 电话接口1个

2.10 承载托盘2个

2.11 输液架2套

2.12 网篮1个

2.13 悬臂系统1套

2.14 弹簧臂1套

2.15 显示器支架1套

（二十三）呼吸机技术参数

- 适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

- 气体呼出和吸入部分可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染。

- 采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800。

- 可开机自检，检查呼吸系统阻力和泄漏，进行系统顺应性补偿，泄漏补偿，自动插管阻力补偿。

- ≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥240分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

- 最多可同屏显示≥3道波形，波形的颜色可调。

- 电动电控呼吸机（涡轮驱动）。

- 有监护模式及待机模式。

- 病人数据可导出或输出。

- 呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。

- 可选配旁流CO2或主流CO2监测。

- 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。

- 可升级高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）。自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV。

- 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、监测参数的≥72小时的趋势图、表分析、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选）。

- 配备无创通气功能。

- 可升级低流速PV工具，帮助确定最佳PEEP值。

- 配置高流速氧疗功能，流量和氧浓度可调。

- 具有潮气量和理想体重比值（TV/IBW）提示与记录功能。

- 具有自适应算法动态调节并获得最优的呼气触发灵敏度，提高人机同步性，减少呼吸机设置值的调节（自动设置）

- 潮气量：20ml—2000ml

- 呼吸频率：1-100次/min

- SIMV频率：1-60次/min

- 吸/呼比：4:1—1:10

- 最大峰值流速：≥210L/min

- 压力支持：0—80cmH2O

- PEEP：1--45 cmH2O

- 吸气压力：5--80 cmH2O

- 压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O

- 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

- 氧浓度：21—100%

- 叹息功能：有

- 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

- 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测

- 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

- 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间

- 吸入的氧浓度的监测

- 趋势图和趋势表显示

- 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

- 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性的监测。

- 便利的锁屏功能。

- 漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

- 提供直流（12V）和交流两种供电方式

- 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

（二十四）重症监护病床技术参数

1、规格尺寸：L2200*W1000*H450-690mm

2、床面板：整体高级工程聚丙烯(PP)材料一次性吹塑成型，透气面积不少于15％，带有床垫限位，防止床垫左右滑动，易清洗，耐腐蚀，床体承载重量≥240kg；

3、床面板调节范围：背部0-75°±5°  腿部0-40°±5°，床体设有整体升降装置，床体升降范围450°-690°，前倾斜0-12°，后倾斜0-12°，实用美观 。

4、护栏:

(1)采用聚丙烯(PP)材料一体吹塑成型，直上直下式共四组，放下时缩于床面下方；每组护栏外侧设有安全开关；把手之设计不仅符合安全规范、更易于施力移动病床。

(2)安全型护栏，护栏受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止患者在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。

(3)前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。（4）护栏按键功能：可操作背部升降及膝部升降功能，可操作病床的所有功能。

5、脚轮：

（1）采用直径为6英寸（150±5mm）高性能医用双面脚轮，双轮设计避免毛发卷入，且易推、耐蚀、耐磨、静音。

（2）采用中控刹车系统操作，设有刹车踩踏杆，方便于医护人员灵活推送。

6、床头床尾各两个点滴架插座，床中间部位两边各有一个伸缩式点滴架插座，孔径20mm,由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音；

7、输液杆：采用优质不锈钢管，底管φ22mm，上管φ19mm，手动调节；挂钩采用四钩式设计，方便患者使用。

8、引流钩：床板两侧各设置可移动式ABS引流挂钩2 个，设于左右二侧臀板下方，输液杆不用时可挂置于引流钩上面，使用方便；

9、缠绕线钩：床体侧面带有ABS材质缠绕线钩，病床移动时电源线放置缠绕即可，使用方便，美观大方。

10、配置德国进口安全电压电动机四组，控制盒一组，可实现五功能体位变化，配有急停装置，当发生紧急情况的时候可以通过快速三险此按钮来达到保护。

11、带有手持控制器，人性化设计，图标显示清晰，操作简单；可操作所有体位，带电子CPR。

12、防尘罩：整床底部配有ABS防尘罩，有效防止灰尘、衍生物的侵入。

13、床体表面处理：床板和床架表面经抛丸处理，除油除锈，再进行静电粉末喷涂，不脱落，不生锈。

14、床垫：面料为高强度防水帆布加工，防水、防滑，透气、抗菌材料；床垫尺寸适合病床、厚度 8CM，内芯为优质海绵和优质棕丝， 为配合床体可设计床垫为两折，棕丝经过高温除菌，600 吨磨具经过12 小时高压加工而成，高密度高回弹海绵，根据床的背部、腿部升降而弯曲。

（二十五）自动发药机技术参数

| 序号 | 参数要求 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本要求 | 住院药房的药品自动化调配 |
|  | 资质要求 | CE认证 |
|  | 单机可装储的最大药品品种数 | 单机可装储的最大药品品种数:≥330种，带独立芯片的智能药盒 |
|  | 最大分包速度 | ≥60包/分钟 |
|  | 控制面板 | 触摸屏控制，可调整屏幕仰角，实时显示设备运行状况 |
|  | 药品检测 | 红外光检测 |
|  | 操作系统 | 控制面板及管理平台均为全中文操作系统 |
|  | 打印系统 | 采用热传导打印系统 |
|  | 药袋打印 | 可设置多种打印模板，支持图形打印和文字打印，打印内容至少包括患者信息、服药信息、药品信息和医院LOGO等，可支持一维码和二维码的打印 |
|  | 药盒智能性 | 药盒可在设备内任意位置摆放，自动识别；药盒底座具有指示灯，当药盒故障或寻找药盒时，药盒指示灯可亮起方便查找 |
|  | 自动分包 | 药袋可设置每袋药品的最大数量，根据药品加入量自动分包 |
|  | 非机储药物储存 | 支持非机储药、半片药等外摆药储存能力，满足≥24个 |
|  | 药物补充自动提示 | 当非机储药物和机储药物缺药时，都可自动提醒 |
|  | 批量添加非机储药物 | 当多个医嘱都包含非机储药物时，外摆药装置一次弹出后可一次性添加所有需要的非机储药物后再进行分包，而无须每个医嘱都要单独弹出添加 |
|  | 万能药盒 | 配备万能药盒，同一个万能药盒可以随时更换药品品种，对需要急用药品、非常用药品等时，可不用等待定制药盒，使用万能药盒即可完成工作；万能药盒可以支持胶囊、整片药、半片药 |
|  | 自动监测功能和异常报警功能 | 设备带有自动检测功能和异常报警功能，开机时可进行开机自检，确保设备正常运行 |
|  | 设备配套控制软件 | 具备设备配套控制软件专业的设备管理软件，终身免费更新；软件能够方便医护人员对设备进行控制和管理，并对历史信息进行查询 |
|  | HIS对接 | 免费与医院HIS系统无缝连接 |

（二十六）门诊叫号系统

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22寸诊室一体机 | 1、液晶屏： 液晶屏：21.5英寸 2、主机： 系统：Android 7.1及以上 网卡：10/100M千兆网卡 USB口：1个；1个网络接口 3、其他： 工作温度： -10℃～+55℃ 环境湿度： ≤95% 安装方式：壁挂式 1.局域网传输，一般放置在医生诊室门口区，可竖向或横向壁挂在诊室门口。 2.信息显示：支持同步显示叫号信息、候诊信息、诊室名称、医生简介等。 3、支持安卓系统平台安装 4、支持远程升级APP 5、支持断网弹窗提醒、网络正常后弹窗自动关闭 6、支持UI显示界面定制开发 7、支持显示当前坐诊医生信息、当前呼叫、等候呼叫、过号队列 8、支持患者姓名隐私保护 9、支持患者类型显示 10、支持叫号语音播报 11、支持通过后台调节叫号声音大小 12、支持定时开关屏 | 台 | 7 |
| 2 | 55寸网络一体机 | 1、液晶屏： 液晶屏：55英寸 2、主机： 系统：Android 7.1及以上 网卡：10/100M千兆网卡 USB口：2个；1个网络接口 3、其他： 工作温度： -10℃～+55℃ 环境湿度： ≤95% 安装方式：壁挂式 1、支持安卓系统平台安装 2、支持远程升级APP 3、支持断网弹窗提醒、网络正常后弹窗自动关闭 4、支持UI显示界面定制开发 5、支持显示诊区各所有各诊室当前叫号患者信息、等候队列、等候总人数、过号患者信息、温馨提醒等 6、支持患者姓名隐私保护 7、支持患者类型显示 8、支持患者预约时间段显示 9、支持叫号弹窗提醒 10、支持叫号语音播报 11、支持通过后台调节叫号声音大小、远程截屏 12、支持定时开关机 13、支持运行日志查看 14、支持自动清除设备缓存 15、支持不同科室叫号信息显示在同一个一级分诊屏上 | 台 | 2 |
| 3 | 19寸自助报道机 | 1、液晶屏： 液晶屏：19英寸 液晶屏宽高比：4:3 2、触摸屏： 电容触摸，标配 10 点触摸 3、主机： 系统：Android 7.1及以上 网卡：10/100M千兆网卡 接口：USB*6，网络接口*1 4、外设： （1）IC卡非接触式就诊卡读卡器 （2）二维码扫描平台，具备扫各类条码、二维码 （3）80MM*60MM热敏小票打印机 机柜安装预留口：预留接触式磁条卡就诊卡读卡口、预留身份证读卡口、预留社保卡读卡口、预留摄像头安装口 5、其他： 工作温度： -10℃～+55℃ 环境湿度： ≤95% 安装方式：落地式 | 台 | 2 |
| 4 | 43寸窗口显示屏 | 1、液晶屏： 液晶屏：43英寸 2、主机： 系统：Android 7.1及以上 网卡：10/100M千兆网卡 USB口：2个；1个网络接口 3、其他： 工作温度： -10℃～+55℃ 环境湿度： ≤95% 安装方式：壁挂式 | 台 | 1 |
| 5 | 功放 | 1.主声道频响：20Hz-20KHz(±3dB)；主声道信噪比：≥ 71dB (A计权)； 2.左右声道输出阻抗：4-16Ω；虚拟中置，环绕声道输出阻抗：8-16Ω；左右声道输出功率：30W*2 (RMS)。 | 台 | 2 |
| 6 | 喇叭 | 1.最大功率(W) 3/6,输入电压(V) 100,灵敏度(dB) 94±3,频率响应(Hz) 130~15K； 2.天花板开孔尺寸(mm) φ155,装饰罩尺寸(mm) φ175,安装形式 吸顶式。 | 台 | 4 |
| 7 | 护士站分诊台客户端软件 | 1、系统采用B/S架构设计，无需在护士站电脑上安装各种数据库软件 2、支持医生/叫号器队列管理、报到/分诊管理、医生信息管理、广播管理、设备管理 3、支持对患者选择指定医生取号 3、支持查看当前各医生/各科室候诊队列信息和已处理队列信息 4、支持对指定患者进行优先、过号、延迟、挂起、转诊、弃号、调号处理 5、支持查看待分诊队列和待报到队列信息 6、支持对当日医生或检查室进行排班 7、支持对已报到患者进行分诊处理 8、支持添加诊区医生基础信息，可编辑、修改、查看详情等 9、支持批量导入医生基础信息 10、支持文本广播和语音广播、可指定执行播放次数、播放时间、广播音量等 11、支持对诊区的所有设备设置定时开关屏时间，对指定屏幕进行开屏、关屏操作 | 套 | 2 |
| 8 | 医生端虚拟叫号软件 | 1、采用C/S架构，通过输入用户名和密码登录，可记住登录名和登录密码 2、支持在诊室呼叫终端上设置服务器IP地址、服务器端口号、呼叫器所属科室/诊室 3、支持查看当前诊室所有等候患者信息；已呼叫患者信息、过号患者信息 4、支持对患者进顺呼、重呼、指定呼叫、诊结、过号处理 5、支持显示当前诊室等候总人数、已呼叫总人数、未就诊人数 6、支持以悬浮窗效果展示、只显示当前呼叫信息、下一位等待患者信息、诊结按钮、过号按钮、顺呼按钮、过号按钮 7、支持过号患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数 8、支持无等候患者状态下，新患者签到提醒 9、支持同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态； 10、支持第三方系统调用 11、支持呼叫护士站工作人员 | 套 | 7 |
| 9 | 导医分诊系统软件 | 1、采用B/S架构，通过输入用户名和密码登录，可记住登录名和登录密码 2、支持新增病区、删除病区、查看病区定义、查看病区配置、一键导入病区信息/导出病区信息 3、支持设置各病区终端设备所属科室或设备所属病区 4、支持同步HIS病区和HIS病房信息 5、支持对HIS大病区多楼层管理，如批量新增、批量删除、查看关联的HIS病床、同步HIS病区和病床信息 6、支持设置医生或护士访问权限，支持对指定的医生/护士账号信息进行修改、激活账号、禁用账号、重置密码 7、支持设置各诊区报到机签到后提醒的内容，可全院一键设置也可分诊区逐一设置 8、支持设置各诊区报到机、一级分诊屏、二级分诊屏的温馨提示内容，支持全院一键设置也可分诊区逐一设置 9、支持修改HIS病区类型 10、支持新增HIS科室编码、HIS科室名称 11、支持新增/修改医护人员编码、姓名、年龄、性别、联系电话、医护人员类型、职务、医护人员等级、备注信息 12、支持添加HIS病区和HIS科室进行关联、可修改、批量删除、支持查看各病区关联医护人员 13、支持新增/修改HIS体检诊区编码、HIS体检诊区名称，支持查询体检中心所有小科室，支持查询所有体检套餐 14、支持新增设备类型代码、设备类型名称 15、支持设置个诊区/病区各种类型设备显示样式、背光时间配置、呼叫类型信息配置、呼叫来电显示配置、待机内容项显示名称配置、付费类型颜色配置 16、支持批量新增设备、修改设备类型、分配设备IP地址、修改设备名称 17、支持查看各病区/诊区设备名称、所属诊区、设备编号、设备类型、IP地址、网关、设备在线状态 18、支持新增设备分组，可查看各组终端设备信息 19、支持上传各种终端的升级包到管理后台；可对指定设备进行远程升级、可设置终端软件设计开始时间 20、支持对各诊室医生呼叫器激活账号、禁用账号、重置密码 21、支持编辑单个诊区排队规则、可一键设置全院所有科室的排队规则；如过号患者过号后在等候队列中时间隔多少个患者穿插排列，还是顺延第几位或排列在队尾都可通过后台可视划设置 22、支持诊区设置是否通过签到机签到 | 套 | 1 |
| 10 | 医技排队软件 | 1、与医院PACS系统对接，实先数据和PACS系统数据互通 2、支持和现有PACS管理系统共有一个分诊台管理软件，检查患者在登记窗口登记后无需再登陆一套分诊台管理软件重复操作 3、检查室登陆后可对检查室患者进行呼叫、一级显示屏同步显示 4、一级屏可分检查室显示当前各检查时当前检查患者信息、等候患者信息、等候人数 5、检查区叫号语音支持通过一级屏发声 6、等候区一级屏支持定时播放温馨提示内容，提示内容可通过管理后台设置 7、当不满足检查患者检查室可对当前患者挂起操作，当满足条件后可通过分诊登记后自动激活，恢复到正常排队等候队列 8、特殊检查科室如内镜、鼻镜支持多级呼叫 | 套 | 1 |
| 11 | 检验科排队软件 | 1、和LIS系统对接，实先数据和LIS系统数据互通 2、支持和门诊患者、住院患者签到取号 3、支持多种方式签到取号，如：就诊卡、身份证、电子健康卡、电子就诊卡、电子社保卡、电子健康码、社保卡实体卡等 4、签到后可自动生成排队号码并打印排队小票 5、支持打印机缺纸报警 6、支持窗口统一呼叫、也可设置不同窗口分开呼叫 7、检验科窗口显示屏支持液晶屏或LED通屏、LED单窗口屏 8、支持当前呼叫信息弹窗信息显示 9、支持通过远程调整诊区叫号语音大小 | 套 | 1 |
| 12 | 药房取药排队显示软件 | 1、支持和医院药房管理软件对接，获取医开处方签患者信息 2、支持根据处方单划价和患者账户余额做对比，如余额不管签到时提醒患者到收费窗口先缴费再签到排队 3、药房窗口显示屏支持液晶屏或LED通屏、LED单窗口屏 4、窗口支持正在配药患者信息、当前叫号信息、呼叫未取药患者信息 5、支持显示区域无法显示完后，相关显示区域内容自动翻页 6、支持通过虚拟呼叫器呼叫、药房管理系统自带呼叫器呼叫、支持扫码呼叫 7、支持设置呼叫取药患者单次呼叫次数 | 套 | 1 |
| 13 | HIS系统数据处理软件 （院级平台） | 与医院HIS系统对接，根据his提供接口实现数据互通，实现门诊所有科室排队叫号；如院方后期需要，可提供数据接口到第三方，数据接口可采用：视图、Web Service、消息队列 | 套 | 1 |
| 14 | PACS系统数据处理软件 | 与医院PACS系统对接，根据PACS提供接口实现数据互通，实现体检科排队叫号；如院方后期需要，可提供数据接口到第三方，数据接口可采用：视图、Web Service、消息队列 | 套 | 1 |
| 15 | LIS系统数据处理软件 | 与医院LIS系统对接，根据Lis提供接口实现数据互通，实现门检验科排队叫号；如院方后期需要，可提供数据接口到第三方；数据接口可采用：Web Service | 套 | 1 |
| 16 | 语音合成模块软件 | 1、支持不同诊区播放不同的叫号语音格式 2、支持一级分诊屏、二级分诊屏叫号语音播报 3、支持生僻字自动识别 4、支持调整语音语速语调 5、男女声可选 | 套 | 1 |

（二十七）高性能多层螺旋CT系统

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 探测器及扫描架系统 |  |  |
| 1.1 | 滑环类型 | 低压滑环 |  |
| 1.2 | 扫描架孔径 | ≥70cm |  |
| 1.3 | 扫描架倾角（非数字倾角） | ≥±30° |  |
| 1.4 | 三维激光定位系统 | 具备 |  |
| 1.5 | 机架按键预设扫描协议功能 | ≥2组 |  |
| 1.6 | 机架冷却方式：风冷 | 风冷 |  |
| 1.7 | 机架控制面板 | ≥4块 |  |
| 1.8 | 探测器排数 | 60-63排 |  |
| ▲1.9 | 探测器Z轴覆盖宽度 | ≥40 mm |  |
| ▲1.10 | 每排探测器单元数（X-Y轴） | ≥930个 |  |
| ▲1.11 | 探测器单元Z轴最小尺寸 | ≤0.5mm |  |
| ▲1.12 | 数据采样率 | ≥4800views/圈 |  |
| 1.13 | 无线一体化心电监测系统 | 提供 |  |
| 2 | X线球管及高压发生器 |  |  |
| ▲2.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）： | ≥7.5MHU |  |
| ▲2.2 | 球管阳极最大散热率 | ≥1300kHU/min |  |
| 2.3 | 球管最大电流 | ≥667mA |  |
| 2.4 | 球管最小电流 | ≤6mA |  |
| 2.5 | 球管最大电压 | ≥140KV |  |
| ▲2.6 | 最小球管电压 | ≤70KV |  |
| 2.7 | 球管电压可调档位数量 | ≥5档 |  |
| ▲2.8 | 球管大焦点 | ≤1.0mm×1.0mm |  |
| ▲2.9 | 球管小焦点 | ≤0.7mm×0.7mm |  |
| ▲2.10 | 高压发生器实际功率（不含等效概念） | ≥80kW |  |
| 3 | 扫描床系统 |  |  |
| 3.1 | 扫描床可扫描垂直升降最低高度 | ≤48cm |  |
| 3.2 | 扫描床可扫描垂直升降最高高度 | ≥95cm |  |
| 3.3 | 扫描床水平可扫描范围 | ≥170cm |  |
| 3.4 | 扫描床水平移动最高速度 | ≥200mm/s |  |
| 3.5 | 扫描床水平移动最小速度 | ≤2mm/s |  |
| 3.6 | 扫描床承重量 | ≥205kg |  |
| 3.7 | 扫描床移动精度 | ≤±0.25mm |  |
| 3.8 | 提供扫描床控制脚踏开关 | 提供 |  |
| 3.9 | 一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查 | 提供 |  |
| 3.10 | 一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品 | 提供 |  |
| 3.11 | 一体化扫描床纸床单架 | 提供 |  |
| 4 | 扫描参数 |  |  |
| ▲4.1 | 机架最快旋转扫描时间（不含等效概念） | ≤0.4秒/360° |  |
| ▲4.2 | 最薄扫描层厚 | ≤0.5mm |  |
| ▲4.3 | 最薄图像重建层厚 | ≤0.5mm |  |
| 4.4 | 扫描重建视野范围 | ≥50cm |  |
| 4.5 | 定位片扫描长度 | ≥170cm |  |
| ▲4.6 | 最大螺距 | ≥1.8 |  |
| 4.7 | 最小螺距 | ≤0.1 |  |
| 4.8 | 单次螺旋连续最长扫描时间 | ≥100秒 |  |
| 4.9 | 自动螺旋 | 具备 |  |
| 4.10 | 10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准，提供实际临床图像 | 具备 |  |
| 5 | 图像质量 |  |  |
| ▲5.1 | X-Y轴空间分辨率@0%MTF | ≥20LP/CM |  |
| 5.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF | ≥20 LP/CM |  |
| 5.3 | 密度分辨率 | ≤2mm@0.3% |  |
| 5.4 | 各向同性空间分辨率 | ≤0.25mm |  |
| 5.5 | CT值范围：-1024HU ~ +8191HU | 具备 |  |
| 5.6 | 图像重建矩阵 | ≥512×512 |  |
| 6 | 主控制台计算机系统 |  |  |
| 6.1 | CPU | ≥4核 |  |
| 6.2 | 内存 | ≥24GB |  |
| 6.3 | 硬盘容量 | ＞1TB |  |
| 6.4 | 图像存储量 | ≥900,000幅(512矩阵不压缩图像) |  |
| 6.5 | 液晶显示器尺寸 | ≥24英寸 |  |
| 6.6 | 液晶显示器分辨率 | ≥1920×1200 |  |
| 6.7 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 | 具备 |  |
| 6.8 | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |  |
| 6.9 | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 | 具备 |  |
| 7 | 原厂高级图像后处理工作站 |  |  |
| 7.1 | CPU | ≥4核 |  |
| 7.2 | 主频 | ≥3.5GHz |  |
| 7.3 | 内存 | ≥24GB |  |
| 7.4 | 硬盘容量 | ＞1TB |  |
| 7.5 | 永久贮存刻录方式：DVD | DVD |  |
| 7.6 | 液晶显示器尺寸 | ≥24英寸 |  |
| 7.7 | 液晶显示器分辨率 | ≥1920×1200 |  |
| 7.8 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 | 具备 |  |
| 8 | 临床应用软件 |  |  |
| 8.1 | 多平面重建MPR | 提供 |  |
| 8.2 | 最大密度投影(MIP) | 提供 |  |
| 8.3 | 最小密度投影(MinIP) | 提供 |  |
| 8.4 | 曲面重建(CPR) | 提供 |  |
| 8.5 | 容积三维重建 (VR) | 提供 |  |
| 8.6 | 区域生长容积分析功能 | 提供 |  |
| 8.7 | 表面重建（SSD） | 提供 |  |
| 8.8 | 容积漫游（VRT） | 提供 |  |
| 8.9 | 组织裁剪 | 提供 |  |
| 8.10 | 自适应滤波条状伪影消除技术 | 提供 |  |
| 8.11 | 图像增强技术 | 提供 |  |
| 8.12 | 图像减影功能 | 提供 |  |
| 8.13 | CT电影功能 | 提供 |  |
| 8.14 | CT血管造影（CTA） | 提供 |  |
| 8.15 | CT三维仿真内窥镜显示功能 | 提供 |  |
| 9 | 低剂量平台 |  |  |
| 9.1 | 提供10mA肺部超低剂量扫描技术 | 提供 |  |
| 9.2 | 提供智能mA调节技术 | 提供 |  |
| 10 | 附件 |  |  |
| 10.1 | 提供质控水模和床垫等 | 提供 |  |
| 10.2 | 提供主计算机用不间断电源 | 提供 |  |
| 10.3 | 提供主控台工作桌 | 提供 |  |
| 二、 | 配置要求 |  |  |
| 1 | 球管 | 提供 |  |
| 2 | 探测器 | 提供 |  |
| 3 | 高压发生器 | 提供 |  |
| 4 | 扫描机架 | 提供 |  |
| 5 | 扫描床 | 提供 |  |
| 6 | 操作控制台 | 提供 |  |
| 7 | 原厂后处理工作站 | 提供 |  |
| 8 | 电源分配机柜 | 提供 |  |
| 9 | 工作站不间断电源（UPS） | 提供 |  |

（二十八）医院系统服务器

1、4U 机架式；

2、四颗8核E74820V2 2.0GHZ CPU，256GB（16*16G）内存，3*300G 2.5 15K SAS硬盘；

- 配置RAID5，4个千兆以太网口，2块8GB HBA卡；

- 冗余电源，电源900W。

（二十九）医疗家具

主要有档案架、茶水柜、护士站、药房药柜、药房货架、供应室物品架、诊室诊台、胃肠镜清洗台等医疗家具。参照《医疗家具设计图纸》，结合现场实际情况进行生产和安装。

（三十）搬迁服务

将老院区的设备设施搬迁到新院区，提高利旧率，包括原有的检验设备、DR及其他可用的设备、设施等，都将搬迁到新院区继续使用。